|  |  | Praktikum II - Základy elektřiny a magnetismu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spolupracoval: |  |  | Vypracoval: |
| Akademický rok: | Ročník: I. |  | Datum měření: | Hodnocení: |  |
| Úloha č. 3: Voltmetr a ampérmetr, vnitřní odpor, změna rozsahu, cejchování |  |  |  |  |  |

- Úkoly:

- Určete vnitřní odpor galvanometru – přímou metodou.

- Z galvanometru sestavte voltmetr a ampérmetr určených rozsahů. Jako předřadníku a bočníku použijte odporovou dekádu.

- Přístroj s upraveným rozsahem ocejchujte laboratorním měřicím přístrojem a sestrojte korekční křivku.

- Pomůcky:

Galvanometr, stejnosměrný zdroj elektrického napětí, odporová dekáda, laboratorní voltmetr a ampérmetr, spojovací vodiče.

Naměřené a vypočtené hodnoty:

Pro určení vnitřního odporu galvanometru jsme sestavili následující obvod

Obr. 1: měření odporu galvanometru

Naměřené hodnoty:    UG=1V

IG=1mA

odtud                            RG=UGIG=1000 Ω

- 2. Sestavení voltmetru s rozsahem 10 V:

- Voltmetr tvoří sériové spojení galvanometru G a předřadného odporu RP.

- Obr. 2: Voltmetr

Výpočet předřadného odporu:

RP=n−1RG        n = 10 (rozsah galvanometru zvětšíme 10x)

RP=

Sestrojený voltmetr jsme ocejchovali přesným laboratorním voltmetrem. K nastavení jednotlivých napětí jsme použili reostat R.

Tab. 1:

| UVV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UlabV | 1,07 | 2,04 | 3,03 | 4,03 | 5,03 | 6,01 | 7,02 | 8,03 | 9,02 | 10,05 |
| Odchylka (V) | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |

Graf č. 1 : (ukázka)

U (V)

- Sestavení ampérmetru s rozsahem 10 mA:

- Ampérmetr tvoří galvanometr G a bočník RB.

- Obr. 3: Ampérmetr

Výpočet bočníku:

RB=RGn−1                    n = 10 (rozsah galvanometru zvětšíme 10x)

RB=

Tab. 2:

| IAmA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IlabmA | 1,06 | 2,04 | 3,01 | 3,99 | 4,98 | 5,96 | 6,95 | 7,95 | 8,94 | 9,98 |
| Odchylka (mA) | 0,06 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,02 |

Graf č. 2: (ukázka)

I (mA)

Závěr:

Zjistili jsme vnitřní odpor galvanometru, sestrojili z něj jak voltmetr, tak ampérmetr určených rozsahů a k nim sestrojili kalibrační křivky.

Nahraďte údaje v tabulkách vlastními „naměřenými“, dopočítejte chybějící hodnoty a vygenerujte vlastní graf.